## lambda
Vérification d'un spectrophotomètre.

Référence appareil :		Ultrospec 3100 pro 80-21 12-31 serial number 84460
Caractéristiques		190-900 nm		de -3,000 à 3,000 d'Absorbance
		Lampe xénon		2 photodiodes
		Bande passante		< 3nm
		Justesse en l		+/- 1 nm
		Reproductibilité en l		+/- 0,5 nm
		Justesse en Absorbance		Le meilleur de 0,5 % ou 0,003 (546 nm)
		Reproductibilité en Abs.		Le meilleur de 0,5 % ou 0,003 (546 nm)
		Stabilité en Absorbance		+/- 0,001 par heure
		Lumière parasite		< 0,05%	(à 220 nm filtre NaI)
Vérificateur :		JF Perrin
Date :		11/01/07
bibliographie : OIML R 135 (2004), documentation en ligne du NIST, de Hellma et de Starna.

Exactitude en longueur d'onde
A l'aide d'un filtre étalon aux pics étroits caractéristiques (par exemple solide à l'oxyde d'holmium ou liquide avec un sel d'holmium).

filtre étalon secondaire Hellma 666-F1-339 ident. 3489
pic en nm		279,35	453,65	637,75
+/- (k=2)		0,25	0,25	0,50
mesures	1	278,8	453,3	637,6	n=	6
réalisées	2	278,9	453,3	637,5
(balayage	3	278,8	453,3	637,6
lent	4	278,9	453,4	637,5
intervalle	5	278,9	453,4	637,5
0,5 nm)	6	278,9	453,4	637,6
zéro = air					EMT =
balayage zéro					+/- 1 nm
réalisé une fois.
	moyenne	278,87	453,35	637,55
	int. conf. moy.	278,92	453,35	637,55	t bilatéral, 0,95 =	2,57
		278,81	453,35	637,55	moy. +/- t*s/radic6
	s(n-1)	0,052	0,055	0,055
	max	278,9	453,4	637,6
	min	278,8	453,3	637,5
	int. dispersion	279,09	453,59	637,79	k=	4,41
		278,64	453,11	637,31
	int. Conformité	280,1	454,4	638,25
		278,6	452,9	637,25
	int. Tolérance temporaire	280,35	454,65	638,75
		278,35	452,65	636,75

Remarques sur l'intervalle de dispersion :
bilatéral, 1-a = 0,95 , p=0,95 selon OIML R 135 ( 2004)
pour n=6, k=4,41 donc intervalle dispersion : moy+/- 4,41*s

Critère d'accepation = critère de recommandation OIML R 135 (2004)
+/- 1nm pour la cible 637,75 est le double de l'incertitude sur la cible : => étalons secondaires limites...

Stabilité du zéro
Zéro réalisé avec une solution d'eau osmosée locale
			t=0	t=30min	t=1heure
Absorbance lue à 300 nm			0,000	0,000	0,000
Absorbance lue à 600 nm			0,000	0,000	0,000

## Absp1
Exactitude en Absorbances indiquées

Filtre étalon secondaire « absorbance vers 0,25 » Hellma 666-F2 ident. 3489
lambda en nm		440,0	635,0
Absorbance		0,258	0,297
+/- (k=2)		0,002	0,002
	1	0,258	0,298
	2	0,259	0,298
	3	0,258	0,297
mesures	4	0,258	0,297
	5	0,259	0,297
	6	0,258	0,297
	7	0,259	0,297
réalisées	8	0,259	0,297
	9	0,259	0,299
	10	0,259	0,298
	11	0,259	0,298
	12	0,259	0,298
	13	0,259	0,298
	14	0,259	0,298
	15	0,259	0,298
	moyenne	0,259	0,298
	int. conf. moy.	0,259	0,298	t bilatéral, 0,95 =	2,14
		0,258	0,297	moy. +/- t*s/radic15
	s (n-1)	0,00046	0,0006
	max	0,259	0,299
	min	0,258	0,297
	int. dispersion	0,260	0,299
		0,257	0,296
	int. accepté	0,263	0,302
		0,253	0,292

Filtre étalon secondaire « absorbance vers 0,5 » Hellma 666-F3 ident. 3489
lambda en nm		440,0	635,0
Absorbance		0,502	0,503
+/- (k=2)		0,004	0,004
	1	0,501	0,505
	2	0,501	0,504
	3	0,502	0,503
mesures	4	0,502	0,503
	5	0,501	0,505
	6	0,501	0,505
	7	0,501	0,505
réalisées	8	0,501	0,504
	9	0,501	0,504
	10	0,501	0,504
	11	0,501	0,504
	12	0,501	0,504
	13	0,501	0,504
	14	0,501	0,504
	15	0,501	0,504
	moyenne	0,501	0,504
	int. conf. moy.	0,501	0,504	t bilatéral, 0,95 =	2,14
		0,501	0,504	moy. +/- t*s/radic15
	s (n-1)	0,0004	0,0006
	max	0,502	0,505
	min	0,501	0,503
	int. dispersion	0,502	0,506
		0,500	0,502
	int. accepté	0,510	0,511
		0,494	0,495

## Absp2
Exactitude en Absorbances indiquées (suite et fin)

Filtre étalon secondaire « absorbance vers 1 » Hellma 666-F4 ident. 3489
lambda en nm		440,0	635,0
Absorbance		1,040	1,011
+/- (k=2)		0,007	0,007
	1	1,039	1,014
	2	1,039	1,013
	3	1,040	1,009
mesures	4	1,040	1,009
	5	1,039	1,013
	6	1,039	1,012
	7	1,040	1,013
réalisées	8	1,039	1,012
	9	1,039	1,012
	10	1,039	1,012
	11	1,040	1,013
	12	1,040	1,013
	13	1,040	1,013
	14	1,040	1,013
	15	1,039	1,012
	moyenne	1,039	1,012
	int. conf. moy.	1,040	1,013	t bilatéral, 0,95 =	2,14
		1,039	1,011	moy. +/- t*s/radic15
	s (n-1)	0,001	0,001
	max	1,040	1,014
	min	1,039	1,009
	int. dispersion	1,041	1,016
		1,038	1,008
	int. accepté	1,054	1,025
		1,026	0,997

Remarques sur l'intervalle de dispersion :
bilatéral, 1-a = 0,95 , p=0,95 selon OIML R 135 2004
pour n=15, k=2,95 donc intervalle dispersion : moy+/- 2,95*s

Intervalle accepté = intervalle défini localement (plus serré que OIML R135 (2004) qui prévoit [0,97*A-0,01 ; 1,03*A+0,01]

## res_parasit
Résolution
Une solution d'hexane à 0,2 mL par litre de toluène est lue contre du toluène.
Les maxima et minima d'absorbances serrés permettent d'apprécier la résolution.
Travail avec une solution locale (hexane et toluène , p>99,5%)
Données littérature :		Travail à l max. 269 nm et min. 267 nm
bande passante en nm			1	1,5	2	3
ratio (Amax 269/Amin267)			2,1	1,6	1,4	1,0
L'étude des spectres à vitesse lente, pas de 0,5 nm donne un maximum entre 268,5 et 269,0 et un minima entre 266,5 et 267,0.			0,353	0,282	1,252
			0,353	0,282	1,252
			0,352	0,282	1,248
			0,352	0,282	1,248
			0,349	0,283	1,233
L'étude est réalisée en mode « 2 longueurs d'ondes choisies lues à la suite ». A 269 et 267 nm. Un seul zéro (hexane) pour toute l'étude.			0,353	0,283	1,247
			0,351	0,282	1,245
			0,353	0,281	1,256
			0,350	0,284	1,232
			0,352	0,283	1,244
			0,350	0,283	1,237
			0,350	0,283	1,237
			0,351	0,283	1,240
			0,352	0,283	1,244
			0,353	0,283	1,247
	moyenne		0,352	0,283	1,244
	acceptation				si >1

Lumière parasite dans l'U.V.
Il faut un filtre qui absorbe totalement en dessous d'une longueur d'onde U.V. vers 200 nm avec effet de coupure (cut-off) important.
Une solution de Kcl à 12g/L contre de l'eau (eau ultrapure, dégazage) est utilisable à 198 nm.
Travail avec une solution locale de Kcl à 12g/l (en eau osmosée locale bouillie refroidie)
l en nm		198,0
meures		2,623
réalisées		2,645
		2,639
Lecture en spectre
de 190 à 230 nm
vitesse lente, pas de 0,5 nm
zéro = air (réalisé 1 fois)
moyenne		2,636

10puissance-2,6 = 0,00251 = 0,25%